## 可视喉镜
优秀国产医疗设备遴选目录—可视喉镜参数指标
可视喉镜供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗等。显示器与喉镜片可拆分，显示器具有拍照功能，可视硬性喉镜 可通用，显示器和手柄一体，方便携带，满足不同需求，一次性喉镜片通用。
序号 | 技术名称 | 指标 | 评分标准
1 | 显示屏(15分)
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.3 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1
1.4 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.5 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头(20分)
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 3
|  | ≥1200*720 | 5
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 3
|  | 5-10mm | 2
|  | ＞10mm | 1
2.3 | 视场角 | 60º±15% | 1
2.4 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 2
2.4 | 光照度 | 150Lux-600Lux | 3
3 | 喉镜片(20分)
3.2 | 镜片种类（成人、儿童、新生儿、困难气道、肥胖成人） | 每项4分 | 20
4 | 电源(15分)
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能(15分)
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
5.3 | 可存储数据 | 有 | 2
5.5 | 有线输出功能 | 有 | 2
5.6 | 无线输出功能 | 有 | 2
5.8 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
6 | 工作环境(5分)
6.1 | 温度 | -5℃～+40℃ | 1
6.2 | 湿度 | 10%～80% | 1
6.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
7 | 发明专利、关键零部件(10分) | 每项2分，满分10分 | 10

## 可视喉镜-软镜
优秀国产医疗设备遴选目录—可视喉镜软镜参数指标
可视软性喉镜主要用于引导困难气道插管，是困难气道插管的金标准；带内通道的可视软性喉镜可通过内通道进行吸痰、给药、吹氧等操作.整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、吸痰、给药、吹氧等功能
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准
1 | 显示屏(15分)
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1
1.3 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.4 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头(25分)
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 5
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 5
|  | 5-10mm | 3
|  | ＞10mm | 1
2.4 | 视场角 | ≥90° | 5
|  | ＜90° | 3
2.5 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 3
2.6 | 光照度（标准） | ≥700Lux | 2
3 | 软管(21分)
3.1 | 软管直径规格（成人、儿童、新生儿） | 每项2分 | 6
3.2 | 工作通道 | 有 | 5
3.3 | 前端蛇骨向上弯曲角度 | ≥160° | 5
3.4 | 前端蛇骨向下弯曲角度 | ≥130° | 5
4 | 电源(15分)
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能(11分)
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 3
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 1
5.3 | 可存储数据 | 有 | 1
5.4 | 有线输出功能 | 有 | 1
5.5 | 无线输出功能 | 有 | 1
5.6 | 可外接屏幕 | 可以 | 1
5.7 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 1
5.8 | 显示器与机身手柄可分离拆卸 | 可以 | 1
5.9 | 负压吸引按键可完全拆卸分体消毒 | 可以 | 1
6 | 工作环境(3分)
6.1 | 温度 | -5℃～+50℃ | 1
6.2 | 湿度 | 10%～90% | 1
6.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
7 | 发明专利、关键零部件(10分) | 每项2分，满分10分 | 10

## 可视喉镜-硬镜
优秀国产医疗设备遴选目录—可视硬性喉镜参数指标
可视硬性喉镜供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗等。
名称 | 技术名称 | 指标 | 评分标准
1 | 显示屏(15分) |  |  | 15
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1 | 27
|  | ≥6.5 lp/mm | 3 | 15
|  | ≥7.87 lp/mm | 5 | 15
1.2 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1 | 3
1.3 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5 | 10
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.4 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头(27分)
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 5
2.1 | 景深 | 2-30mm | 5
2.4 | 视场角 | ≥90° | 5
|  | ＜90° | 3
2.3 | 视向角 | 0°±3° | 5
2.4 | 镜管材质 | M钢(不锈钢304) | 2
2.3 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 3
2.4 | 光照度 | ≥700Lux(L=7mm) | 2
4 | 电源(15分)
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能(15分)
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
5.3 | 可存储数据 | 有 | 2
5.5 | 有线输出功能 | 有 | 2
5.6 | 无线输出功能 | 有 | 2
5.8 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
5 | 工作环境(3分)
5.1 | 温度 | -5℃～+50℃ | 1
5.2 | 湿度 | 10%～90% | 1
5.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
6 | 发明专利、关键零部件(10分) | 每项2分，满分10分 | 10

## 视频耳鼻喉镜
优秀国产医疗设备遴选目录—视频喉镜参数指标
视频喉镜主要用于喉部、耳部、鼻子的常规检查，并且在可视的情况下进行异物的取出。
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准
1 | 显示屏
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | 2.5-3.5寸 | 1
1.3 | 显示器前后最大转动角度 | ≥130º | 5
|  | 100°～130º | 3
|  | ＜100° | 1
1.4 | 显示器左右转动角度 | ≥180º | 4
|  | ＜180° | 2
2 | 摄像头
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 3
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 3
|  | 5-10mm | 2
|  | ＞10mm | 1
2.4 | 视场角 | ≥60º±15% | 1
2.5 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 2
2.6 | 光照度 | 150Lux-600Lux | 3
3 | 镜管
3.1 | 镜管选择 | 锥形耳镜镜管 | 2
|  | 长耳镜镜管 | 2
|  | 鼻镜镜管 | 2
|  | 喉镜镜管 | 2
4.1 | 锥形耳镜镜管 | 镜管长度71mm
4.1.2 |  | 工作长度31mm
4.1.3 |  | 镜管头端直径3.9mm
4.1.4 |  | 景深5mm～100mm
4.2 | 长耳镜镜管 | 镜管长度139mm
4.2.2 |  | 工作长度90mm
4.2.3 |  | 镜管头端直径3.9mm
4.2.4 |  | 景深5mm～100mm
4.3 | 鼻镜镜管 | 镜管长度224mm
4.3.2 |  | 工作长度175mm
4.3.3 |  | 镜管头端直径4mm
4.3.4 |  | 景深5mm～100mm
4.4 | 喉镜镜管 | 视场角：70°或90°
4.4.2 |  | 镜管长度234mm
4.4.3 |  | 工作长度185mm
4.4.4 |  | 镜管头端直径8mm
4.4.5 |  | 景深10mm～100mm
3.2 | 镜管与主机连接方式 | 支持热插拔 | 5
4 | 电源
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
5.3 | 可存储数据 | 有 | 2
5.4 | 有线输出功能 | 有 | 2
5.5 | 无线输出功能 | 有 | 2
5.6 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
6 | 工作环境
6.1 | 温度 | -5℃～+50℃ | 1
6.2 | 湿度 | 10%～90% | 1
6.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa | 1
7 | 发明专利、关键零部件(10分) | 每项2分，满分10分 | 10

## 可视喉罩
优秀国产医疗设备遴选目录—可视喉喉罩参数指标
可视喉罩是将可视化技术应用于声门上气道是一款更加安全和有效的喉罩，用于全身麻醉术中机械通气和经喉罩行气管插管。由气囊、通气主管、接头、指示气囊、引流腔、通气腔、观察腔、充气管、充气阀、观察窗、清洁管和清洁接头组成。
序号 | 技术参数 | 指标 | 评分标准
1 | 显示屏
1.1 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm | 1
|  | ≥6.5 lp/mm | 3
|  | ≥7.87 lp/mm | 5
1.2 | 尺寸 | ≥3寸 | 1
2 | 摄像头
2.1 | 像素（PIX ） | ≥720*480 | 3
|  | ≥1200*720 | 5
2.2 | 最大景深 | ＞100mm | 5
|  | 80-100 | 3
|  | ＜80 | 1
2.3 | 最小景深 | ≤5mm | 3
|  | 5-10mm | 2
|  | ＞10mm | 1
2.3 | 视场角 | ≥60º±15% | 1
2.4 | 摄像头内置LED光源 | 是 | 2
2.4 | 光照度（lux） | ≥150
2.6 | 可以重复使用 | 可以
2.7 | 3、4、5号喉罩通用 | 可以
4 | 喉罩
4.1 | 口咽密封压 | ≥30cmH₂O
4.2 | 引流管 | 有通向胃食道的引流管，可置入16Fr的胃管
4.3 | 工作通道 | 具有胃食管引流通道
通气及插管通道
能实现对声门的持续监测
4.4 | 具有防反流误吸功能 | 具有
3 | 电源
4.1 | 电池持续放电时间 | ＞5小时 | 3
|  | 3-5小时 | 1
4.2 | 充电次数 | 3000次 | 3
|  | ＜3000 | 1
4.3 | 充电时间 | <3小时 | 3
4.4 | 自动休眠 | 有 | 3
4.5 | 电量提醒 | 有 | 3
5 | 功能
5.1 | 即时防雾功能 | 有 | 5
5.2 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能，数据存储 | 2
5.3 | 可存储数据 | 有 | 2
5.5 | 有线输出功能 | 有 | 2
5.6 | 无线输出功能 | 有 | 2
5.8 | 防护等级 | IP66（尘密，防强烈喷水） | 2
5 | 工作环境
5.1 | 温度 | -5℃～+50℃
5.2 | 湿度 | 10%～90%
5.3 | 大气压力 | 860hpa～1060hpa
6 | 发明专利、关键零部件(10分) | 每项2分，满分10分 | 10

## 企业情况
企业基本情况表 |  |  |  |  | 普门
序号 | 指标 | 指标 | 评分 | 备注 |  |  |  | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 10 | 企业整体数据 | 高新企业、获奖证书 | 有国家级奖项 | 5 | 获奖级别是企业研发能力的重要体现，也是核心竞争力的重要体现
|  | ≥50人 | 5 |  |  | 有省部级奖项 | 3
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 10 |  |  | 有市级奖项 | 1
3 | 维修站 | ≥20个 | 10 |  | 进入市场时间 | ≥3年 | 10 | 近年进入市场的化学发光厂家较多，优秀产品不断涌现，年度之间的分值差距不宜过大
|  | ≥15个 | 6 |  |  | ≥2年 | 8
|  | ≥10个 | 3 |  |  | ≥1年 | 6
4 | 维修工程师人数 | ≥20人 | 10 |  | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 10 | 近年进入市场的化学发光厂家较多，优秀产品不断涌现，三年总装机量的分值差距不宜过大
|  | ≥15人 | 6 |  |  | ≥200台 | 8
|  | ≥10人 | 3 |  |  | ≥100台 | 6
5 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5 |  | 2019年装机量 | ≥200台 | 20 | 近年进入市场的化学发光厂家较多，优秀产品不断涌现，2019年装机量的分值差距不宜过大
6 | 进入市场时间 | ≥3年 | 10 | 可视喉镜整体数据 |  | ≥150台 | 18
|  | ≥2年 | 8 |  |  | ≥100台 | 16
|  | ≥1年 | 6
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 10
|  | ≥200台 | 8
|  | ≥100台 | 6
8 | 2019年装机量 | ≥150台 | 10
|  | ≥100台 | 8
|  | ≥60台 | 6
10 | 研发人员 | ≥40人 | 10
|  | ≥30人 | 6
|  | ≥20人 | 3
11 | 认证情况：CE、FDA认证均有，且在有效期内 | CE、FDA认证每项一分 | 2
12 | 国外销售：有 | 有 | 3

## 专家评价表
专家评价表(可视喉镜）
| 指标 |  | 评分标准 | 分值
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分 | 3
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分 | 5
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价 | 先进10分、一般6分、欠缺0分 | 10
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分 | 3
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分 | 3
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分 | 6
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性 | 适宜性好10分、一般6分、差3分 | 10
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分 | 4
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求 | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分 | 10
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分 | 3
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分 | 5
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右1分 | 5
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分 | 3
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次1分 | 5
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足2分 | 5
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分 | 5
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分 | 5
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分 | 5
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决1分 | 5