## 技术参数
移动核酸检测实验室
序号 | 技术指标 | 参数 | 评分
1 | 箱体外廓尺寸、质量、移动驻车方式（运载车辆满足国家道路运输规范）
1.1 | 长度（mm） | ≤13750 | 2
1.2 | 宽度（mm） | ≤3000 | 2
1.3 | 高度（mm） | ≤4000 | 2
1.4 | 质量（kg） | ≤25000 | 2
1.5 | 天花板净高（mm） | ≥2000 | 2
|  | ≥2200 | 3
1.6 | 移动方式 | 车载/牵引车 | 1
1.7 | 驻车支撑系统 | 具备 | 2
2 | 实验室区域划分和布局
2.1 | 核心功能区 | 试剂贮存和准备区、标本制备区、扩增和产物分析区 | 5
2.2 | 核心功能区总面积 | ＞13㎡
2.2.1 | 试剂贮存和准备区 | ≥2㎡ | 2
2.2.2 | 标本制备区 | ≥6㎡ | 2
|  | ≥8㎡ | 3
|  | ≥10㎡ | 5
2.2.3 | 扩增和产物分析区 | ≥3㎡ | 2
|  | ≥4㎡ | 3
2.3 | 具有洗消室、设备间 | 具备 | 1
2.4 | 核心功能区具有缓冲间 | 具备 | 3
2.5 | 人员走向 | 单向流设计 | 1
3 | 空调及空气净化系统要求
3.1 | 排风系统 | 配备高效排送风过滤网（过滤效率≥99.95%，0.3μm），过滤潜在病原微生物的播散，避免污染外部环境 | 2
| 排风系统 | 配备超高效排送风过滤网（过滤效率≥99.999%，0.3μm），过滤潜在病原微生物的播散，避免污染外部环境 | 3
3.2 | 排风生物密闭阀 | 具备 | 1
3.3 | 配备组合式洁净新风空调系统 | 满足-30-40℃全天候使用条件，保证室内温度在18-26℃ | 1
| 配备组合式洁净全新风空调系统 | 新风进行初效、中效、表冷、再热系统、过滤及调温，满足-30-40℃全天候使用条件，保证室内温度在18-26℃ | 3
3.4 | 实验室洁净度 | ≤100万级 | 1
|  | ≤10万级 | 2
3.5 | 实验室温度、湿度 | 温度：18-26℃、湿度：30—70% | 1
3.6 | 照度 | 核心工作区≥300lx | 1
3.7 | 噪声 | 工作状态下≤68dB | 1
3.8 | 具有负压或压力梯度 | 试剂贮存和准备区压力：5-10pa | 2
|  | 标本制备区压力：-15——-20pa | 2
|  | 扩增和产物分析区-25——-30pa | 2
4 | 给排水系统要求
4.1 | 净水箱 | ≥60L | 1
4.2 | 污水箱 | 具备 | 1
4.3 | 污水处理系统 | 免维护 | 1
4.4 | 标本制备区与扩增和产物分析区实验水槽 | 具备 | 1
4.4 | 给排水系统具有防冻措施 | 具备 | 1
5 | 自动控制系统
5.1 | 实时监控设备状态及数据 风机与空调机组运行状态（正常或故障） 房间压力值及生物安全柜运行状态（运行或停止） 照明、紫外灯（运行或停止） 高效排风运行状态（正常或故障） | 具备 | 3
5.2 | 实验室通讯系统 | 具备 | 1
5.3 | 实验室信息系统 | 具备 | 1
5.4 | 实验室监控系统 | 具备 | 1
5.5 | 供电形式 | 市电 | 1
|  | UPS | 1
|  | 发电机 | 2
6 | 设备配置
6.1 | 标配设备 | 生物安全柜（A2级）（单人） | 1
|  | 生物安全柜（A2级）（双人） | 2
|  | 洁净工作台 | 1
|  | 高压灭菌器 | 1
|  | 医用冰箱或冰柜 | 1
6.2 | 适配设备 | 核酸提取仪 | 1
|  | 实时荧光定量PCR 扩增仪 | 1
|  | 病毒灭活设备（适用时，如水浴器,干热恒温器等） | 1
|  | 离心机 | 1
7 | 最大日检测量（单管） | ≥2000管 | 1
|  | ≥4000管 | 2
|  | ≥6000管 | 3
8 | 规范文件要求 | GB 1589 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 | 每项一分
GB 19489 实验室生物安全通用要求
GB 27421 移动式实验室生物安全要求
GB 50052 供配电系统设计规范
GB 50346 生物安全实验室建筑技术规范
GB 18466 医疗机构水污染物排放标准
WS 233 病原微生物实验室生物安全通用准则
GB 7258 机动车运行安全技术条件

## 企业参数
序号 | 指标名称 | 评估标准 | 评分
1 | 员工总数 | ≥200人 | 4
2 | 注册资本 | ≥5000万 | 2
|  | ≥2000万 | 1
3 | 维修站 | ≥30个 | 4
|  | ≥20个 | 3
|  | ≥15个 | 2
4 | 维修队伍 | ≥30人 | 4
|  | ≥20人 | 3
|  | ≥15人 | 1
5 | 培训队伍 | ≥30人 | 3
|  | ≥20人 | 2
|  | ≥10人 | 1
6 | 研发人员 | ≥50人 | 10
|  | ≥30人 | 6
|  | ≥20人 | 3
7 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
8 | 进入市场时间 | ≥5年 | 3
|  | ≥3年 | 2
|  | ≥1年 | 1
10 | 2020年销量 | ≥100台 | 4
|  | ≥50台 | 3
|  | ≥10台 | 2
|  | ＜10台 | 1
11 | 工信部产品目录公告 | 具备 | 5
12 | 具备医疗器械经营许可证 | 具备 | 5