## 一次性使用静脉留置针
一次性使用静脉留置针
序号 | 指标 | 技术参数 | 评分标准
1 | 物理要求
1.1 | 微粒污染指数（按YY1282-2016附录A试验） | ≤90 | 1
|  | ≤50 | 2
1.2 | 导管公称外径精度 | +0.049/-0.05mm | 1
|  | +0.020/-0.03mm（26G） | 2
|  | +0.030/-0.03mm（24G） | 2
|  | +0.040/-0.04mm（20G、22G） | 2
|  | +0.050/-0.05mm（18G） | 2
1.3 | 导管有效长度精度 | 标称值≤25mm时，精度±1.5mm 标称值＞25mm时，精度±2.0mm | 1
|  | 标称值≤25mm时，精度±1.0mm 标称值＞25mm时，精度±1.0mm | 2
1.4 | 莱距离 | 0-1mm | 1
|  | 0.25-0.65mm | 2
1.5 | 导管韧性（按YY1282-2016附录B试验） | 将导管在一个平面内作180°双向弯曲，不得折裂、折断 | 1
1.6 | 导管组件的最小断裂力
1.6.1 | 26G、24G | ≥3N | 1
|  | ≥4N | 2
1.6.2 | 22G、20G | ≥5N | 1
|  | ≥7N | 2
1.6.3 | 18G | ≥10N | 1
1.7 | 延长管与导管座及输注接口之间的连接强度 | 承受15N或伸长为50%的静态轴向拉力（取先达到者）持续10s，各连接处无松动或分离 | 1
1.9 | 连接强度（按YY0285.5-2004附录A试验） | 针管在针座中不松动 | 1
1.10 | 流 量（标注值）
1.10.1 | 26G | ≥10ml/min | 1
1.10.2 | 24G | ≥19ml/min | 1
1.10.3 | 22G | ≥33ml/min | 1
1.10.4 | 20G | ≥50ml/min | 1
1.10.5 | 18G | ≥85ml/min | 1
1.11 | 回血（按使用说明书并按YY1282-2016附录D规定的试验系统进行模拟试验） | 留置针的设计能观察到回血 | 1
1.12 | 无泄露
1.12.1 | 按YY0285.1-2004附录C试验 | 无液体泄露 | 1
1.12.2 | 按YY0285.1-2004附录D试验 | 无空气进入 | 1
1.13 | 耐腐蚀性（按YY0285.1-2004附录A的测试方法） | 金属部件无腐蚀痕迹 | 1
1.14 | 导管端和鲁尔接头端应有保护套 | 保护套牢靠且易于拆除 | 1
1.15 | 6%鲁尔圆锥接头
1.15.1 | 尺寸（按GB/T1962.1-5.1的要求试验） | 圆锥接头满足GB/T1962.1-4.1.1和4.1.2的规定 | 1
1.15.2 | 漏液（按GB/T1962.2-5.2的要求试验） | 接头未形成水滴滴落的泄露 | 1
1.15.3 | 漏气（按GB/T1962.2-5.3的要求试验） | 无气泡形成（最初5s内形成的气泡可忽略不计） | 1
1.15.4 | 分离力（按GB/T1962.2-5.4的要求试验） | 被试接头与标准接头无分离 | 1
1.15.5 | 旋开扭矩（按GB/T1962.2-5.5的要求试验） | 被试接头与标准接头无分离 | 1
1.15.6 | 易装配性（按GB/T1962.2-5.6的要求试验） | 刚性接头：在被试接头的锥头与标准接头完全紧密连接之前，应无阻力。 半刚性接头：在不超过20N的轴向力和不超过0.08Nm扭矩的情况下，应能完好地连接。 | 1
1.15.7 | 抗过载性（按GB/T1962.2-5.7的要求试验） | 标准接头未越过被试接头的螺纹和凸耳 | 1
1.15.8 | 应力开裂（按GB/T1962.2-5.8的要求试验） | 接头无应力开裂现象 | 1
1.16 | 穿刺性能
1.16.1 | 针管穿刺力 | 导管直径≤0.5mm，穿刺力F≤0.7N | 1
|  | 0.5mm＜导管直径≤1.0mm，穿刺力F≤0.85N | 1
|  | 导管直径＞1mm，穿刺力F≤1.0N | 1
1.16.2 | 针管与导管配合穿刺力 | 导管直径≤0.5mm，穿刺力F≤1.15N | 1
|  | 0.5mm＜导管直径≤1.0mm，穿刺力F≤1.2N | 1
|  | 导管直径＞1mm，穿刺力F≤1.5N | 1
1.17 | 隔离塞与针管分离力 | ≤5.0N | 1
2 | 化学要求 (参照GB 8368)
2.1 | 还原物质（易氧化物） | 滴定浸提液和空白液所消耗0.005 mol/L硫代硫酸钠溶液体积之差≤2ml | 1
2.2 | 金属离子（钡、铭、铜、铅、锡） | 总含量≤1/μg/mL（铬含量≤0.1/μg/mL） | 1
2.3 | 酸碱度滴定（使指示剂变灰色所需溶液量） | 使指示剂变灰色所需的任何一种标准溶液≤1mL | 1
2.4 | 蒸发残渣 | ≤5mg | 1
2.5 | 浸提液紫外线吸光度 | ≤0.1 | 1
2.6 | 环氧乙烷残留量（按GB/T 14233.1 —2008） | ≤0.5mg/套(≤10μg/g) | 1
3 | 生物要求
3.1 | 生物相容性（按GB/T 16886.1的要求进行生物学评价） | 无生物学危害 | 1
3.2 | 无菌要求 | 符合YY/T 0615.1的无菌要求 | 1
3.3 | 细菌内毒素（按GB/T 14233.2试验） | ≤0.5EU/ml | 1
4 | 其他
4.1 | 穿刺式输注接口（肝素帽）
4.1.1 | 穿刺落屑（按YY0581.1-2011-5.5的要求试验） | 无落屑 | 1
4.1.2 | 自密封性（按YY0581.1-2011-5.6的要求试验） | 无泄露 | 1
4.2 | 无针接口式输注接口
4.2.1 | 接口 | 应符合GB/T1962.2的外圆锥锁定接头连接 | 1
4.2.2 | 装配密合性（按YY0581.2-2011 A.5.1的要求试验） | 连接处无水或空气泄露 | 1
4.2.3 | 分离力（按YY0581.2-2011 A.5.2的要求试验） | 接口与标准外圆锥接头不应分离 | 1
4.3 | 多路开关（导管组件上如果有多路开关） | 应符合YY0585.2-2005中5.7的要求 | 1
4.4 | 排气接头 | 应符合YY0285.5-2004中4.4.4的要求 | 1
4.5 | 阻断装置（导管组件上如果有延长管，应有锁止夹或开关等阻断装置） | 阻断状态下通入20kPa的液压15s无液体通过 | 1
4.6 | 射线可探测性（标称导管不透X射线） | 参考YY/T 0586评价 | 1
4.7 | 防针刺保护装置 | 符合ISO 23908的要求 | 1
5 | 自主知识产权 | 发明专利（核心技术、核心部件）（每项2分，最多10分） | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注
1 | 员工总数 | ≥500人 | 10 | 企业整体数据
|  | ≥300人 | 8
|  | ≥100人 | 6
2 | 注册资本 | ≥3000万 | 10
|  | ≥2000万 | 8
3 | 留置针研发人数 | ≥10人 | 10
|  | ≥8人 | 6
|  | ≥5人 | 3
4 | 售后人员 | ≥30人 | 10
|  | ≥20人 | 6
|  | ≥10人 | 3
5 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
6 | 进入市场时间 | ≥10年 | 3 | 生产线整体数据
|  | ≥8年 | 2
|  | ≥5年 | 1
7 | 2019年销量 | ≥5000万支 | 10
|  | ≥2000万支 | 6
|  | ≥1000万支 | 4
8 | 近三年总销量 | ≥1.2亿支 | 10
|  | ≥6000万支 | 6
|  | ≥3000万支 | 4
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 国外销售 | 有 | 3

## 临床应用评价
专家评价表
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价 | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口产品综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该产品的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 在临床应用的适宜性 | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 方便性 | 操作是否简单、设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次1分
售后服务情况 | 使用培训 | 是否有应用操作相关培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到售后服务要求 | 2小时内响应5分、当日响应3分、次日响应1分
| 用户回访 | 时间 | 每季1次5分、半年1次3分、1年1次1分
| 服务质量 | 用户投诉信息处理和反馈 | 2小时内响应5分、当日响应3分、次日响应1分