## 光子治疗仪（红蓝光）
光子治疗仪（红蓝光）
序号 | 指标 | 参数 | 评分标准
1 | 临床应用要求
1.1 | 适应症：适用于炎症、疼痛、创面愈合和皮肤疾病等治疗 | 具备 | 5
2 | 基本结构组成
2.1 | 产品结构 | 移动式照射治疗装置 | 5
2.2 | 光源组成和材料 | 红/蓝颗粒式LED光源系统 | 5
|  | 红/蓝卤素灯光源系统 | 3
2.3 | 光源设计 | 透镜式 | 5
|  | 6个以上组合光杯式 | 5
|  | 单光杯式 | 2
2.4 | 波长组合
2.4.1 | 红光波段 | 640nm±10nm | 5
2.4.2 | 蓝光波段 | 460nm±10nm | 5
2.5 | 散热系统 | 具备 | 1
2.6 | 遮光装置 | 主机治疗光源含有一体式伸缩束光罩 | 1
3 | 临床治疗关键参数
3.1 | 光功率密度（光源表面测量） | ≥1000mW/c㎡ | 5
|  | ∠1000mW/c㎡ | 3
|  | ≤500mW/c㎡ | 1
3.2 | 治疗面积 | ≥500c㎡ | 5
|  | ∠100c㎡ | 3
|  | ≤50c㎡ | 1
3.3 | 最大治疗深度 | ≥10mm | 5
|  | 5-10mm | 3
|  | ≤5mm | 1
3.4 | 可更换治疗头数量 | ≥3个 | 3
|  | 2个 | 2
|  | 1个 | 1
4 | 临床治疗安全性指标
4.1 | 温升测试（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，照射15min） | 水膜最低温升≤2℃ | 2
|  | 光功率密度≥40mW/c㎡ | 2
4.2 | 温度实时反馈功能 | 具备 | 1
4.3 | 光源治疗15min后 | 光源外壳温度≤40℃ | 2
4.4 | 光源光功率稳定度测试 | 光功率变化率≤±1% | 5
4.5 | 安全距离标定杆 | 具备 | 1
5 | 显示屏及操作方式
5.1 | 显示屏尺寸 | ≥10寸 | 5
|  | ＜10寸 | 3
5.2 | 操作面板 | 触摸显示屏 | 5
|  | 按键+显示屏 | 3
5.3 | 能量调节级别 | ≥5级 | 5
|  | ＜5级 | 3
5.4 | 自带可存储治疗方案显示 | 具备 | 1
5.5 | 具有过温报警及自动停止功能 | 具备 | 1
6 | 自主知识产权 | 发明专利（每项2分，最多10分） | 10

## 强脉冲光治疗仪（光子治疗仪）
光子治疗仪（强脉冲光治疗仪）
序号 | 指标 | 参数 | 评分标准
1 | 临床应用要求
1.1 | 适应症：用于皮肤及美容科和整形科，利用脉冲强光对皮肤进行一种带有美容性质的治疗，主要用于消除或减淡各种色斑、改善面部毛细血管扩张、消除细小皱纹、美白嫩肤、光老化治疗等 | 每项一分，最高5分，请详细填写 | 5
2 | 基本结构组成
2.1 | 可插拔滤光片技术：一个治疗手柄可直接进行不同波长滤光片的自由更换组合而开展全部波长范围的治疗。 | 具备 | 5
2.2 | 波长组合（精准光每项一分） | 420nm-1200nm | 1
|  | 515nm-1200nm | 1
|  | 560nm-1200nm | 1
|  | 590nm-1200nm | 1
|  | 640nm-1200nm | 1
|  | 695nm-1200nm | 1
|  | 精准光 | 2
3 | 临床治疗关键参数
3.1 | 最大能量密度 | ≥35J/cm2 | 5
3.2 | 智能子脉冲技术，子脉冲数量 | ≥5个 | 5
|  | ≥3个 | 3
3.3 | 治疗面积 | ≥6cm2 | 5
|  | ＜6cm2 | 3
3.4 | 小光斑适配器 | ≥2个，且包含圆形和方形 | 5
3.5 | 冷却功能 | 0℃-30℃可调 | 5
3.6 | 手具 | 多功能手具（请详细描述） | 3
4 | 操控系统
4.1 | 显示屏尺寸 | ≥10寸 | 5
|  | ＜10寸 | 3
4.2 | 操作面板 | 触摸显示屏 | 5
|  | 按键+显示屏 | 3
4.3 | 屏幕自带能量密度、脉宽显示 | 具备 | 3
4.4 | 屏幕自带当前滤波片显示 | 具备 | 3
4.5 | 屏幕自带冷却温度显示 | 具备 | 3
4.6 | 屏幕自带可存储治疗方案显示 | 具备 | 3
5 | 自主知识产权 | 发明专利（每项2分，最多10分） | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 指标 | 指标 | 评分 | 备注
1 | 员工总数 （研发、生产、售后） | ≥500人 | 10 | 企业整体数据
|  | ≥300人 | 8
|  | ≥100人 | 5
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 10
|  | ≥500万 | 8
|  | ≥100万 | 5
3 | 维修站 | ≥30个 | 10
|  | ≥15个 | 8
|  | ≥10个 | 5
4 | 维修工程师人数 | ≥30人 | 10
|  | ≥15人 | 8
|  | ≥10人 | 5
10 | 研发人员 | ≥100人 | 10
|  | ≥50人 | 8
|  | ≥20人 | 5
5 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
6 | 进入市场时间 | ≥5年 | 10 | 光子治疗仪整体数据
|  | ≥3年 | 8
|  | ≥1年 | 5
7 | 近三年国内总装机量 | ≥1000台 | 10
|  | ≥800台 | 8
|  | ≥300台 | 6
8 | 2019年装机量 | ≥500台 | 10
|  | ≥300台 | 8
|  | ≥100台 | 6
11 | 认证情况：CE、FDA认证均有，且在有效期内 | CE、FDA认证每项一分 | 2
12 | 国外销售：有 | 有 | 3

## 专家评价
专家评价表
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美2分、一般1分、欠缺0分
|  | 结构外形设计是否人性化 | 工艺水平好10分、一般5分、欠缺0分
| 临床使用可靠性 | 主要技术指标是否领先 | 先进10分、一般5分、欠缺0分
|  | 安全性技术检测是否考虑周全 | 相当2分、接近1分、差距较大0分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理3分、一般1分、不合理0分
临床使用环境 | 医生操作环境 | 人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 操作界面环境 | 是否满足用户的使用习惯 | 充分考虑10分、一般5分。
|  | 操作屏幕灵敏度 | 高中低
|  | 操作屏幕耐用度 | 高中低
| 安全性 | 是否存在安全隐患 | 很安全10分、安全5分、有风险0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理 | 本地有维修站5分、本区域有维修站3分、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应1分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理1分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题10分、3日内解决5分、一周以上解决0分